STERNUM KAPATMA PLAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ(GHC 2002-KV 5002)

- Sternum kapatma plağı, sternumu stabilize etmek için ortadaki sternotomiy’i birleştirmek için tasarlanmıştır.

- Sternum kapatma plağı, ürün takip sistemine kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, ürün Takip Sistemi(ÜTS)’de ürün künyesi veya etiketinde Ti6AI4V Alaşımı(SınıF 5) titanyumdan imal edilmiş ibaresi olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, mİnumum 2 mm kalınlığında olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, ucundaki bükey kısım en az 12 mm uzunluğunda olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, hafif yapıda olmalı ve cilt yüzeyinden hiSsedilir olmamalıdır.

- Sternum kapaTma plağı, 2 ayrı parçadan oluşmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, hEr iki ayrı parçayı birbirine sabitleyen kilit sistemine sahip olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, kilit sistemi 5 mm aralığında ve birleşmenin ilk anında kilitlenebilmelidiR.

- Sternum kapatma plağı, size aralıkları 20 mm/25 mm/30 mm/35 mm/40 mm/45 mm/50 mm uzunluklarında seçenekli olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, kilit sistemi açılır/kapanır olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, ürün üzerinde size, referans no, lot no, CE yazılı olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, kilitleme mekanizması 90 dereceye geldiğinde stoper (güvenlik kilidi) devreye girmelidir.

- Sternum kapatma plağı,  uçları sternumu tam anlamıyla kavrayacak şekilde bükey olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı,  gerektiğinde vida ile sabitlenebilme özelliğinde olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı,  erken ve/veya geç dönem Re explorasyonlarda ve uzun vadede olası re explorasyonlarda kolay çıkarılıp, tekrar kullanılabilir olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı, tek kullanımlık olmalıdır. Tekrar kullanıldığında çapraz kontaminasyon veya mekanik arıza meydana gelebilir.

- Sternum kapatma plağı,  steril olmalı ve yeniden sterilize edilemez olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı,  raf ömrü 36 ay ve sadece tek kullanımlık olmalıdır.

- Sternum kapatma plağı,  Ce belgeli olmalıdır.

- İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

- İhaleye girecek firmalar ihale öncesinde kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

- İhaleye girecek firmanın teknik ekip kadrosunda üretici firmadan eğitim almış personel veya klinik destek belgesine sahip personel bulunmalıdır.

- Teslim edilecek plaklarla beraber ölçüm cetveli, kilitleyici ve yakınlaştırıcı ile beraber alet setiyle kullanıma sunulmalıdır.

- İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.